## 47464150307071315
Исходные данные
Коэффициент α |  | 0.00385 |  |  | Для справки
Класс точности |  | А | Писать Русскими буквами А, В, С |  | Pt - Коэф. | 0.00385
[5 empty] | П - Коэф. | 0.00391
Номинальное сопротивл |  | 100 | Ом |  | М - Коэф. | 0.00428
Минималья темп. |  | -196 | °С
Тип таблетки |  | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Многоцелевая Компания. Автоматизация. Исследования. Разработки"
628609 Российская Федерация Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.о Нижневартовск, г Нижневартовск, ул. Индустриальная, зд. 32, стр. 1, кабинет 14.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.314356
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № |  |  |  | 08/883/25
Термопреобразователь сопротивления платиновый серии 215TE04/Exia
наименование, тип (согласно Государственного реестра СИ РФ), если в состав средства измерений входят несколько автономных блоков, то привести их перечень
71040-18
номер по Государственному реестру СИ РФ
Заводской номер (номера): |  | 11856/19/1/06
Год выпуска: |  | 2019
Принадлежащее: |  | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ», ИНН 8901001822
Нормативный документ на методику поверки: |  |  |  | ГОСТ 8.461-2009 «ГСИ. Термопреобразователи
сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки».
Технические характеристики:
Верхний предел измерения,Тмах (°С) |  |  |  |  | 600
Предел допускаемого значения основной погрешности |  |  |  |  | 1.35 | °С
Установленный диапазон измерений:
входной измеряемой величины (°С) |  |  |  |  | -196…+ | 600
Обозначение НСХ |  |  |  |  | 100 | Pt
Условия поверки: |  | Температура окружающей среды, °С |  |  | 22,2 | °С
|  | Относительная влажность окружающей среды, % |  |  | 37,3 | %
|  | Атмосферное давление, кПа |  |  | 104,3 | кПа
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1.0001
Средства поверки: |  | 46388.11.4Р.01253496; 46388-11; Калибраторы многофункциональные; | [9 empty] | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
ЭЛМЕТРО-Вольта (Метран-540); исп. ЭлМетро-Вольта; № 00972; 2025; 4Р; Эталон 4-го разряда;Приказ | [11 empty] | 1.0002 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002
Росстандарта № 3456 от 30.12.2019 г. (свидетельство о поверке № С-ГА/13-02-2025/410482447 от 13.02.2025г, | [11 empty] | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
действительно до 12.02.2027г.)
65779.16.3Р.01236513; 65779-16; Калибраторы температуры; КТ-5; КТ-5.1; 120; 2020; 3Р; Эталон 3-го разряда;
ГОСТ 8.558-2009 (свидетельство о поверке | [11 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002
№С-ВЯ/26-12-2024/400729988 от 26.12.2024г, действительно до 25.12.2025г.) | [11 empty] | 1.3913 | 1.3853 | 1.4282 | 1.6176
[12 empty] | 1.3911 | 1.3851 | 1.428 | 1.6173
[12 empty] | 1.3911 | 1.3851 | 1.428 | 1.6173
Проведение поверки | [11 empty] | 1.3911 | 1.3851 | 1.428 | 1.6172
1. Результат внешнего осмотра: |  |  |  | соответствует/не соответствует п. 10.1 подраздела ГОСТ 8.461-2009
2. Проверка сопротивления изоляции: |  |  |  | соответствует/не соответствует п. 10.2 подраздела ГОСТ 8.461-2009
3. Определение отклонения сопротивления в соответствии с п.10.3; 10.4 подраздела ГОСТ 8.461-2009
№ изме- рения | Заданная температура | Расчетный сигнал преобразователя | Измеренная температура | Выходной сигнал преобразователя | Погрешность преобразователя | Допустимая погрешность | [5 empty] | 1.391 | 1.385 | 1.428 | 1.617
| °С | Ом | °С | Ом | Ом | Ом |  |  |  |  | А | 0.003969 | 0.0039083 | 0.00428 | 0.0054963
1 | 0 | 100 | 0.011 | 100.0043 | 0.0042991 | 0.06 |  |  |  |  | В | -5.841e-07 | -5.775e-07 | -6.2032e-07 | 6.7556e-06
2 |  |  | 0.039 | 100.0152 | 0.015242 |  |  |  |  | расчет при 100 ºС |  | 100 | 100 | 100 | 100
3 |  |  | 0.038 | 100.0149 | 0.014851 | [5 empty] | 0.00391 | 0.00385 | 0.00428 | 0.00617
4 |  |  | 0.036 | 100.0141 | 0.01407 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ср. знач. |  |  | 0.031 | 100.0121 |  |  | 0.033 |  | 1 | АА | 0.0391 | 0.0385 | 0.0428 | 0.0617
1 | 100 | 138.51 | 100.057 | 138.5271 | -0.00070721 | 0.13 | 0.04 |  | 1 | А | 0.05865 | 0.05775 | 0.0642 | 0.09255
2 |  |  | 100.01 | 138.5093 | -0.00070721 |  | 0.032 |  | 1 | В | 0.1173 | 0.1155 | 0.1284 | 0.1851
3 |  |  | 100.01 | 138.5093 | -0.0010865 |  | 0.032 |  | 1 | С | 0.2346 | 0.231 | 0.2568 | 0.3702
4 |  |  | 100.009 | 138.5089 | 0.0036545 |  | 0.03425 |  | 1
ср. знач. |  |  | 100.0215 | 138.5137 |  |  | 100.001 |  | 1 |  | 0.00391 | 0.00385 | 0.00428 | 0.00617
полученное отклонение R0, % |  |  | 0.012116 | допустимое отклонение R0, % |  | 0.05 | 100.009 |  | 1 | АА | 0.10557 | 0.10395 | 0.11556 | 0.16659
полученное отклонение W100 |  |  | 1.385 | допустимое отклонение W100 |  | 1.385 | 100.011 |  | 1 | А | 0.13685 | 0.13475 | 0.1498 | 0.21595
[7 empty] | 100.009 |  | 1 | В | 0.3128 | 0.308 | 0.3424 | 0.4936
[9 empty] | 1 | С | 0.6256 | 0.616 | 0.6848 | 0.9872
Заключение: на основании результатов поверки, СИ признано пригодным/непригодным к применению | [8 empty] | 1
Дата поверки: 02.02.2023г.
Дата поверки: 08.09.2025г.
Поверитель: |  |  |  |  | Чупин А.А.
|  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы)
Большаков С.Н.
Кадыков П.Ю.
Манджеев А.А.
Запевахин Т.Е.
Чупин А.А.
Тиора В.А.

## Подпись поверителей
| Кадыков П.Ю. | Манджеев А.А.
Запевахин Т.Е. | Чупин А.А. |  | Тиора В.А.

## ЭТАЛОН
0-160 °С | 65779.16.3Р.01236512; 65779-16; Калибраторы температуры; КТ-5; КТ-5.1; 120; 2020; 3Р; Эталон 3-го разряда; ГОСТ 8.558-2009 (свидетельство о поверке № С-ВЯ/26-12-2024/400729987 от 26.12.2024г, действительно до 25.12.2025г.)
-50-0 °С | 65779.16.2Р.00169309; 65779-16; Калибраторы температуры; КТ-5; КТ-5.1; 120; 2020; 2Р; Эталон 2-го разряда; ГОСТ 8.558-2009 (свидетельство о поверке №С-ВЯ/26-12-2024/401323956 от 26.12.2024г, действительно до 25.12.2025г.)
65779.16.3Р.01236513; 65779-16; Калибраторы температуры; КТ-5; КТ-5.1; 120; 2020; 3Р; Эталон 3-го разряда; ГОСТ 8.558-2009 (свидетельство о поверке №С-ВЯ/26-12-2024/400729988 от 26.12.2024г, действительно до 25.12.2025г.)
65779.16.3Р.01236512; 65779-16; Калибраторы температуры; КТ-5; КТ-5.1; 120; 2020; 3Р; Эталон 3-го разряда; ГОСТ 8.558-2009 (свидетельство о поверке № С-ВЯ/26-12-2024/400729987 от 26.12.2024г, действительно до 25.12.2025г.)
65779.16.2Р.00169309; 65779-16; Калибраторы температуры; КТ-5; КТ-5.1; 120; 2020; 2Р; Эталон 2-го разряда; ГОСТ 8.558-2009 (свидетельство о поверке №С-ВЯ/26-12-2024/401323956 от 26.12.2024г, действительно до 25.12.2025г.)